# 高压蒸汽灭菌在牙科器械袋中的应用

### 一、口腔科器械袋装高压蒸气灭菌法的应用（论文文献综述）

李广霞[1]（2021）在《口腔门诊器械清洗灭菌与管理的研究进展》文中认为对口腔门诊器械进行相应的清洗以及灭菌是对口腔治疗安全得到保证的有效前提,若并未对正确的清洗以及灭菌方式实施,在口腔治疗过程中便极有可能会导致各种传染病出现交叉感染情况。本文中主要对口腔门诊器械清洗灭菌与管理的相关研究进行综述,内容如下。

刘晓文[2]（2017）在《口腔科手机消毒灭菌存在问题和对策研究》文中研究说明口腔科手机是口腔医学治疗中必不可少的工具。大量研究表明,由于大多数口腔临床操作是在病人口腔内进行,在操作中口腔科手机与病人的唾液、血液、口腔组织接触频繁,加上手机结构精细,被金属外壳严密封闭,内部设有复杂的涡轮轴承、水、气管道及腔隙,因而手机往往成为交叉感染的一种媒介。目前,对于感染控制存在许多亟待解决的问题,本文将从以下几个方面进行口腔科手机消毒灭菌存在的问题及对策进行探讨。

张琦[3]（2014）在《口腔门诊器械清洗灭菌与管理的研究进展》文中进行了进一步梳理口腔门诊器械的清洗灭菌即在口腔器械使用以后,采取一定的方法和手段对污染器械进行处理,去除器械表面污物和杀灭微生物,以达到一个可以接受的消毒水平的方法.口腔门诊器械的清洗消毒,方法各异,各有优劣,临床上应结合器械种类、医院条件和治疗要求等实际情况灵活选择.但无论选择何种方法,都应该保证口腔治疗的安全,杜绝交叉感染的发生.

舒绍兵[4]（2014）在《光波对口腔常用器械消毒灭菌效果的实验研究》文中研究表明口腔是一个复杂的生态环境，有众多的微生物定植其间。在进行口腔检查治疗的过程中，口腔器械难免会触及患者的牙齿、粘膜、唾液及血液等，如果消毒灭菌不彻底，必然会造成患者与患者之间，甚至是医生与患者之间的交叉感染[1]。现在临床广泛使用而认同的消毒方法是蒸汽消毒灭菌法，当蒸气压力达到1029kPa（105kg／cm2），并且温度达到121℃的时候，维持一定时间（依情况而定，一般约30min左右）就可以达到消毒灭菌的目的[2]。该法灭菌彻底，但时间较长，能耗较大，且不适合一些不耐高温的器械。另外还有一些辅助的消毒方法，如干热消毒法、甲醛和戊二醛消毒法、苯扎溴铵和氯已定消毒法、含氯消毒剂消毒法、过氧乙酸消毒法、紫外线消毒法等。而口腔常用器械的种类众多，面对如此纷繁复杂的口腔常用器械，任何单一的消毒与管理模式都会存在这样或那样的不足。因此，为了杜绝医源性感染，针对不同的口腔常用器械开发建立相应的消毒和管理流程，具有十分重要的临床意义。由于口腔临床存在大量的实心金属器械，如涡轮手机车针、金刚砂车针以及各式各样的微创拔牙工具等，也还包括传统的牙科三件套，口镜、齿科镊和探针。因此，开发一种能够满足口腔临床实际需要，主要针对实心金属类口腔常用器械的消毒装置，便成为了我们努力追求的方向。而近年来，运用微波、光波进行消毒的方式逐渐受到人们的重视。本研究主要是通过光波对不同细菌、病毒等消毒灭菌的效果进行反复测试，进而探讨光波对口腔器械，特别是口腔实心金属器械消毒灭菌的温效时效关系。研究目的探讨研究光波对口腔实心金属器械消毒灭菌的温效时效关系，从而为口腔常用器械光波消毒器的研发提供相应的实验依据。研究方法1、对光波消毒装置的光波升温速度及紫外线辐照强度进行测定。2、运用对采样液进行增菌培养的方法来检测光波对不同细菌、真菌及芽孢等的灭活情况，以获取光波灭活不同细菌、真菌及芽孢等的温度及时间参数。3、采用雅培HBsAg定量检测法和酶联免疫吸附法（ELISA）两种检测方法来分别检测光波对HBsAg的破坏情况。4、运用对采样液进行增菌培养并计数的方法将口腔自然菌与枯草芽孢杆菌黑色变种（ATCC9372）对光波的抗力性进行比较。5、以上各项实验的实验操作都必须严格参照中华人民共和国卫生部2009版的《消毒技术规范》所规定的标准执行[2]。结果1、光波升温的速度测试结果：从开机到达到120℃时耗时2min55s、到130℃时耗时3min3s、到140℃时耗时3min8s。2、紫外线辐照强度的测试结果：紫外线的辐照强度与温度设定没有明显的关系，无论是在哪种预设温度下，开机1min后，紫外线的辐照强度都能达到1800μW/cm2以上，开机2min后，紫外线的辐照强度都能达到2000μW/cm2以上。3、光波对不同标准实验细菌进行消毒灭菌的效果：光波在120℃时5min，130℃时3min，140℃时1min都能将金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌彻底灭活；在120℃时7min，130℃时5min，140℃时3min都能将白色念珠菌彻底灭活；在120℃时9min，130℃时7min，140℃时5min都能够彻底灭活枯草芽孢杆菌黑色变种。4、光波消毒对HBsAg的破坏结果：光波在140℃时3min，130℃时5min，120℃时7min都能达到有效破坏HBsAg抗原性的效果。5、口腔自然菌与枯草芽孢杆菌黑色变种的抗力实验比较结果：光波对口腔自然菌的杀灭率较枯草芽孢杆菌黑色变种高，口腔自然菌比枯草芽孢杆菌黑色变种更易灭活。结论1、枯草芽孢杆菌黑色变种比口腔自然菌更难灭活。光波只要能够灭活枯草芽孢杆菌黑色变种，就一定能够灭活口腔自然菌。2、光波能够实现对口腔器械，特别是口腔实心金属器械的快速灭菌，并且在能耐高温的条件下，如果消毒温度越高，则消毒灭菌所耗的时间就会越短。

舒绍兵,李方,罗金英,张洁,钟建鑫,张倩,周继祥[5]（2014）在《光波对口腔实心金属器械消毒灭菌效果的实验研究》文中研究说明目的探讨光波对口腔实心金属器械消毒灭菌的温效、时效关系。方法采用人工污染实验法,以无菌口镜、镊子和探针为载体,用不同指示菌和HBsAg纯抗原进行污染,经不同温度、对应不同时间的光波消毒灭菌后进行采样,最后采用增菌培养和酶联免疫吸附法、雅培检测法来分别检测光波对细菌的灭活情况和对HBsAg抗原的破坏情况。结果光波在120℃时5 min,130℃时3 min,140℃时1 min都能彻底杀灭金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌;在120℃时7 min,130℃时5 min,140℃时3 min都能彻底杀灭白色念珠菌;在120℃时9 min,130℃时7 min,140℃时5 min都能彻底杀灭枯草芽孢杆菌黑色变种。光波在120℃时7 min,130℃时5 min,140℃时3 min,都能有效破坏HBsAg的抗原性。经抗力实验比较,口腔自然菌比枯草芽孢杆菌黑色变种更易灭活。结论光波能够实现对口腔实心金属器械的快速消毒灭菌,并且在器械能耐高温的前提下,温度越高则时间越短、效果越好。

陈仙,刘桂秀,陈彩云[6]（2013）在《口腔医学模型消毒灭菌方法研究现状》文中提出口腔科是医院感染管理重点部门,通过口腔治疗而引起的传播是经体液、血液传播疾病的重要途径[1]。为控制口腔操作中可造成的交叉感染,国内外医学界先后提出了在口腔医疗工作中,预防经牙科设备、器械、材料等引起的交叉感染

王凌云[7]（2012）在《牙科手机纸塑包装高压真空灭菌效果分析》文中进行了进一步梳理目的:为保证口腔科病人的就诊安全,预防交叉感染,探讨牙科手机纸塑包装高压真空灭菌效果。方法:对我科24只牙科手机进行纸塑包装高压真空灭菌,通过包装袋指示卡及随机进行细菌培养测定灭菌效果。结果:每次灭菌后3M纸塑包装袋上指示卡均变黑色,有效率为100%。每月定时对随机抽取的消毒后20只手机的监测,细菌培养均为阴性。结论:牙科手机纸塑包装高压真空灭菌法是目前最安全、可靠的消毒灭菌方法,值得临床应用及推广。

姜皓[8]（2012）在《手术器械清洗和灭菌方法的研究》文中指出前言：手术器械的灭菌是预防医院感染的重要手段，是降低医院感染率的主要措施。进入人体组织器官的医疗器械的灭菌效果如何将直接关系到血传播性疾病对人们健康的威胁。而彻底清洗是合格灭菌的前提，手术器械的彻底清洗同消毒与灭菌同样重要，清洗不彻底会影响消毒与灭菌效果。但因国内的各家医院的情况不同，条件不同，手术器械的清洗和消毒灭菌方法也各有不同。卫生部的规范在大的原则上给予规定，但具体实施上有多种的方法，为此，我们将评价各种手术器械清洗和灭菌方法的特点和效果，探讨手术器械的清洗质量控制,使清洗质量持续完善。目的：探索四种不同清洗方法对不同种类器械的清洗对比，找到适合不同种类器械清洗的最佳方法，达到最佳清洗效果，并对器械的损失性最小，又可以减少清洗步骤，降低成本。并以此指导手术器械的清洗、灭菌工作，从而有效预防和控制医源性感染，确保医疗安全。方法：我们将吉林大学中日联谊医院新民手术室自2010～2011年回收手术后待处理的器械，分为普通器械、精密器械、腔镜器械等三组，为对比各种清洗方法的效果，分为单纯手洗、手洗＋酶泡、手洗＋酶泡＋超声波洗、机洗四组，采用目测法、隐血实验法、3M清洗测试棒测试等三种方法对手术器械清洁质量进行评价；为对比各种灭菌方法的效果和使用情况，分为高温高压灭菌法、2%戊二醛浸泡法、低温过氧化氢等离子灭菌法三组进行研究。结果：利用目测法评价普通器械、腔镜器械、精密器械各种清洗方法的效果，四组清洗方法的合格率有差别，机洗组和手洗＋酶泡＋超声波洗组的合格率明显高于单纯手洗和手洗＋酶泡组，咬合面和轴节比表面的合格率低。P值＜0.01，有统计学意义。利用隐血实验法评价普通器械、腔镜器械、精密器械各种清洗方法的效果，四组清洗方法的合格率有差别，机洗组和手洗＋酶泡＋超声波洗组的合格率明显高于另外两组，咬合面和轴节比表面的合格率低。P值＜0.01,有统计学意义。利用3M清洗测试棒测试法评价普通器械、腔镜器械、精密器械各种清洗方法的效果，四组清洗方法的合格率有差别，机洗组和手洗＋酶泡＋超声波洗组的合格率明显高于另外两组，咬合面和轴节比表面的合格率低。P值＜0.01，有统计学意义。在清洗腔镜器械的管腔时，手洗＋酶泡＋超声波组的清洗合格率高于机洗组，提示对于腔镜器械还应以手洗＋酶泡＋超声波洗为主；目测法、隐血实验法、3M清洗测试棒测试等三种方法对手术器械清洁质量的评价结果是一致的，提示手术器械清洗质量的日常监测应用目测或借助放大镜检查，定期监测对清洗消毒器的清洗效果可采用清洗效果测试指示物进行监测；总结各种手术器械灭菌法的特点，高温高压灭菌法、2%戊二醛浸泡法、低温过氧化氢等离子法的器械灭菌效果均能达到临床要求；2%戊二醛浸泡法与高温高压灭菌法和低温过氧化氢等离子法相比，灭菌时间相对要长、器械损耗较重，对皮肤黏膜有刺激性，操作人员可能出现呼吸道刺激症状；高温高压灭菌法不适用于腔镜镜身的灭菌，过氧化氢等离子低温灭菌为腔镜器械首选的灭菌方法。结论：提示临床工作中各种手术器械都应以手洗＋酶泡＋超声波洗和机洗为主；通过不同的检测方法，单一的清洗方式清洗后物品均有不同程度污染,组合方式清洗后物品污染率大大降低。不同的检测方法和不同的清洗方法都显示咬合面和轴节比表面的合格率低，咬合面和轴节及管腔要重点处理。手洗＋酶泡＋超声波洗和机洗对于精密器械和腔镜器械的清洗效果基本相同，可提示减少清洗步骤，以减少手术器械的损耗和降低人员成本及清洗费用。手术器械的灭菌方法各有优缺点，我们对各种手术器械清洗和灭菌方法的特点和效果进行了总结分析，希望在临床工作中选择科学的、合理的手术器械清洗和灭菌方法，从而有效预防和控制医源性感染，降低医院感染率，确保患者生命安全。

黄晓梅[9]（2010）在《口腔科院内感染调查情况分析及感染控制初探》文中研究说明文章通过对南宁市口腔科院内感染控制情况的调查,总结出口腔科院内感染及口腔专业人员感染的状况;发现口腔科院内感染与控制存在的主要问题;总结控制感染的基本原则和方法。

赵丽萍,王丽[10]（2009）在《口腔诊疗器械的消毒灭菌措施及体会》文中提出

### 二、口腔科器械袋装高压蒸气灭菌法的应用（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、口腔科器械袋装高压蒸气灭菌法的应用（论文提纲范文）

#### （1）口腔门诊器械清洗灭菌与管理的研究进展（论文提纲范文）

1.口腔治疗中职业暴露情况

2.口腔门诊器械清洗灭菌所存在的问题

2.1消毒剂使用不合理

2.2消毒剂并未及时更换

2.3压力蒸汽灭菌容器操作方式不当

3.口腔门诊器械清洗方式

4.口腔门诊器械消毒灭菌方式

4.1化学消毒法

4.2干热法

4.3压力蒸汽灭菌法

5.保障医务人员安全相关管理措施

5.1进行知识培训，规范规章制度

5.2加强医务人员自身防护意识

6.结束语

#### （3）口腔门诊器械清洗灭菌与管理的研究进展（论文提纲范文）

1 口腔治疗中职业暴露情况

2 口腔门诊器械清洗方法

3 口腔器械消毒灭菌方法

3.1 化学消毒法

3.2 干热法

3.3 压力蒸汽灭菌法

#### （4）光波对口腔常用器械消毒灭菌效果的实验研究（论文提纲范文）

缩略语表

Abstract

摘要

第一章 前言

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究的主要思路

1.4 创新点

第二章 对光波的升温速度及紫外线辐照强度的测定

2.1 材料与方法

2.2 结果

2.3 讨论

2.4 小结

第三章 光波消毒灭菌效果的微生物试验研究

3.1 光波对不同细菌灭菌效果的实验研究

3.1.1 材料与方法

3.1.2 结果

3.1.3 小结

3.2 光波对细菌芽孢灭菌效果的实验研究

3.2.1 材料与方法

3.2.2 结果

3.2.3 小结

3.3 光波对真菌灭菌效果的实验研究

3.3.1 材料与方法

3.3.2 结果

3.3.3 小结

3.4 光波对 HBsAg 破坏性的实验研究

3.4.1 材料与方法

3.4.2 结果

3.4.3 小结

3.5 枯草芽孢杆菌黑色变种与口腔自然菌对光波耐受力的比较实验

3.5.1 材料与方法

3.5.2 结果

3.5.3 小结

3.6 讨论

第四章 常用口腔器械光波消毒器的设计原则与构想

全文总结

参考文献

文献综述 口腔器械消毒方法的应用

参考文献

硕士期间发表的论文

致谢

#### （5）光波对口腔实心金属器械消毒灭菌效果的实验研究（论文提纲范文）

1材料与方法

1.1主要材料

1. 2方法

2结果

2. 1箱内升温速度测试结果

2. 2紫外线辐照强度测定结果

2. 3 HBs Ag破坏实验结果

2. 4定性载体杀菌实验结果

2. 5抗力比较实验结果

3讨论

#### （6）口腔医学模型消毒灭菌方法研究现状（论文提纲范文）

1 口腔医学模型消毒灭菌的临床意义

2 口腔医学模型消毒灭菌方法的选择原则

2.1 根据物品污染后的危害程度

2.2 根据微生物的种类、数量

2.3 根据物品的性质与临床用途

3 口腔医学模型消毒灭菌方法研究现状

3.1 高压蒸气灭菌

3.2 紫外线照射消毒

3.3臭氧消毒

3.4微波消毒

3.5等离子体灭菌

3.6化学消毒

#### （7）牙科手机纸塑包装高压真空灭菌效果分析（论文提纲范文）

1 材料与方法

1.1 我科共有24只手机。

1.2 将手机分层放入MO COM EXTR EMA PLUS B+高温高压真空消毒炉内, 选择UniversalProgram134℃wrapped程序。

1.3 把消毒后的手机置于专用盒内, 灭菌有效期为1周。

1.4 每月最后一周的星期五随机抽取消毒后手机20只, 在清洁

2 结果

3 讨论

#### （8）手术器械清洗和灭菌方法的研究（论文提纲范文）

中文摘要

ABSTRACT

英文缩写词

前言

第1章 手术器械清洗、灭菌、保养、管理的新进展

1.1 彻底清洗是合格灭菌的前提

1.1.1 清洁处理的定义

1.1.2 清洁的作用

1.1.3 清洗前的器械分类

1.1.4 常用的器械清洗方法

1.1.5 器械清洗的温度

1.1.6 腔镜器械的清洗

1.1.7 手术器械清洗效果的质量监测

1.2 灭菌

1.2.1 灭菌的概念

1.2.2 常用的灭菌方法

1.2.3 手术器械灭菌的质量监测

1.2.4 灭菌效果的监测

1.3 不同手术器械的保养

1.3.1 腹腔镜器械的保养

1.3.2 其他手术器械的保养

1.4 器械的管理

1.4.1 专人负责、操作规范

1.4.2 专柜贮存、对号放置

1.4.3 建立检查登记制度

1.4.4 建立健全人员培训管理制度

1.5 研究的目的和意义

第2章 材料与方法

2.1 手术器械的清洗效果评价

2.1.1 手术器械来源

2.1.2 清洗用具

2.1.3 清洗前人员准备

2.1.4 清洗方法

2.1.5 清洗效果评价方法

2.2 手术器械的各种灭菌方法评价

2.2.1 手术器械来源

2.2.2 灭菌用具

2.2.3 三种灭菌方法

2.2.4 灭菌效果评价

2.2.5 毒性反应发生率评价

2.3 统计方法

第3章 结果

3.1 手术器械的清洗效果评价

3.2 手术器械各种灭菌方法的效果评价

3.2.1 三种灭菌方法的灭菌效果

3.2.2 各种手术器械对人体的损伤性

3.2.3 各种手术器械灭菌法的特点评价

第4章 讨论

4.1 多种清洗方法与多种检测方法

4.1.1 常用的器械清洗方法有以下几种

4.1.2 器械清洗质量的检测方法

4.2 四种清洗方法对三种手术器械的清洗效果分组对比

4.3 同一种检测方法对三种手术器械的不同部位清洗效果的比较

4.4 灭菌方法比较

4.4.1 常用的灭菌方法

4.4.2 灭菌方法的分组与对比

第5章 结论

参考文献

攻硕期间发表的学术论文及其它成果

致谢

#### （9）口腔科院内感染调查情况分析及感染控制初探（论文提纲范文）

1 口腔科院内感染情况调查结果

1.1 口腔科院内感染状况

1.2 口腔专业人员的感染状况

2 口腔科院内感染与其控制存在的问题

3 有效控制医院感染的发生, 提高医疗质量

4 控制交叉感染的发生

### 四、口腔科器械袋装高压蒸气灭菌法的应用（论文参考文献）

- [1]口腔门诊器械清洗灭菌与管理的研究进展[J]. 李广霞. 中国医疗器械信息, 2021(18)

- [2]口腔科手机消毒灭菌存在问题和对策研究[A]. 刘晓文. 浙江省第二十五届基层卫生改革与发展大会暨年度学术会议论文集, 2017

- [3]口腔门诊器械清洗灭菌与管理的研究进展[J]. 张琦. 赤峰学院学报(自然科学版), 2014(11)

- [4]光波对口腔常用器械消毒灭菌效果的实验研究[D]. 舒绍兵. 第三军医大学, 2014(01)

- [5]光波对口腔实心金属器械消毒灭菌效果的实验研究[J]. 舒绍兵,李方,罗金英,张洁,钟建鑫,张倩,周继祥. 第三军医大学学报, 2014(01)

- [6]口腔医学模型消毒灭菌方法研究现状[J]. 陈仙,刘桂秀,陈彩云. 护理实践与研究, 2013(13)

- [7]牙科手机纸塑包装高压真空灭菌效果分析[J]. 王凌云. 求医问药(下半月), 2012(11)

- [8]手术器械清洗和灭菌方法的研究[D]. 姜皓. 吉林大学, 2012(03)

- [9]口腔科院内感染调查情况分析及感染控制初探[J]. 黄晓梅. 中国西部科技, 2010(15)

- [10]口腔诊疗器械的消毒灭菌措施及体会[J]. 赵丽萍,王丽. 口腔材料器械杂志, 2009(02)

本文来源: https://www.46lw.cn/article/c897e38798546cc48c6cb859.html